附件1：

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体 |
| *2 | 基础卫生材料 |
| 3 | 理疗电极片由背衬基材（热轧无纺布）防粘膜、导电膜、导电胶和与外部链接的导电线或纽扣组成 |
| 4 | 导线连接牢度:电极的导线与电极基材的连接牢度大于2.9N |
| 5 | 下滑位移应不超过5mm |
| 6 | 微生物:细菌菌落总数应不大于20cfu/g。大肠杆菌、致病性化脓菌和真菌菌落不得检出 |
| 7 | 本产品应无迟发型超敏反应 |
| 8 | 电性能:理疗体表电极表面电阻值应≤250KQ |
| 9 | 粘附性:吊重200g砝码，30s 内不会出现脱落 |
| 10 | 致敏性:0 |
| 11 | 刺激: 0 ；毒性: 计分应≤2 |
| 12 | 40*40mm |
| 13 | 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |